м. Київ								«22» квітня 2020 р.

ЗАПИТ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ

(далі – „Запит”)

Товариство Червоного Хреста України (далі – «ТЧХУ») оголошує конкурс на місцеву закупівлю медичного обладнання.

Технічні вимоги до обладнання

1.

| № | Назва | Кількість | Додаткова інформація |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Апарат для штучної вентиляції легенів | 3 | Подробиці у додатку 1 цього запиту |
|  | Монітор пацієнта | 14 | Подробиці у додатку 1 цього запиту |
|  | Аналізатор газів крові | 5 | Подробиці у додатку 1 цього запиту |
|  | Аналізатор крові / рН / електролітів / метаболітів аналізатор cobas b 221 або еквівалент | 1 | Подробиці у додатку 1 цього запиту |
|  | Біохімічний автоматичний аналізатор метаболічного профілю IVD, стаціонарний) / Біохімічний аналізатор cobas с 111 або еквівалент | 1 | Подробиці у додатку 1 цього запиту |

*Товариство Червоного Хреста України залишає за собою право здійснювати закупівлі за окремими позиціями/лотами.

Кваліфікаційні вимоги до учасника

| Обов’язкові кваліфікаційні вимоги до учасника | Документи, які підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам |
| --- | --- |
| Суб’єкт підприємницької діяльності за законодавством України (юридична або фізична особа). Право на здійснення підприємницької діяльності згідно КВЕДам. | Копії свідоцтва про державну реєстрацію (для зареєстрованих до 07.05.2011 року, якщо їм не було видано Виписку) або Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, в якому зазначаються основні види діяльності. Копії свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість або Витягу з реєстру платників єдиного податку (для зареєстрованих з 01.01.2014 року), або довідки з податкового органу про обрання системи оподаткування |
| Безготівковий розрахунок Робота по 50% передоплаті Поставка на склад замовника (м.Київ, вул. Пушкінська, 30). | Тендерна пропозиція з зазначенням банківських реквізитів постачальника, умов оплати та поставки. |
| Юридична особа, яка є учасником, не внесена до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення | Лист-гарантія на бланку учасника (за наявності) |
| Юридична особа протягом останніх трьох років не притягувалася до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів) |  |
| Службова (посадова) особа учасника, яка підписала тендерну пропозицію, не було засуджено за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку |  |
| Юридична особа, яка є учасником, не має заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) |  |

Термін поставки товару: протягом чотирьох тижнів з моменту передплати

Можливе додаткове замовлення протягом 2020 року

Інша інформація:

- Валютою тендерної пропозиції є гривня. Розрахунки здійснюватимуться у національній валюті України на розрахунковий рахунок постачальника.

- Оплата здійснюється за системою 50% передплати після отримання рахунку та 50% постоплаті по факту отримання продукції та підписання відповідних накладних протягом 3-х банківських днів.

- Покупець має право змінювати обсяг закупівлі Товару залежно від реального фінансування видатків та/або виробничої потреби Покупця.

- Будь – яке посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника в даній документації  застосовується із виразом «або еквівалент».

- У разі відмінності запропонованого Учасником товару від того, що вказаний в технічному завданні (додаток 1), рішення про допустимість такого відхилення приймається тендерним комітетом.

Склад цінової пропозиції:

- Цінова пропозиція у формі додатку 1 до цього запиту;

- Документи, які підтверджують відповідність технічним та кваліфікаційним вимогам;

- Також, просимо додати до Вашої тендерної пропозиції будь-які інші документи, що, на Вашу думку, можуть бути корисними для оцінки пропозиції (наприклад, рекомендаційні листи, тощо).

Запитання щодо цінової пропозиції надсилайте на адресу: zakaz@redcross.org.ua до 24.04.2020.

Підписанням та поданням своєї цінової пропозиції учасник погоджується з наступним:

- участь у закупівлі послуг пов'язаних осіб або ж змова учасників місцевої закупівлі послуг забороняється. У разі виявлення таких фактів, результати закупівлі буде відмінено або договір з відповідним постачальником буде достроково розірвано в односторонньому порядку з поверненням всього отриманого таким постачальником за договором та відшкодуванням збитків завданих Організації.

- пропозиція може бути відхилена, та/або договір може бути розірваний, якщо є будь-які докази, що підписання договору або виконання договору включають в себе хабарництво або будь-які інші незаконні дії.

- учасник самостійно одержує всі необхідні документи, пов’язані з поданням його тендерної пропозиції, та несе всі витрати на їх отримання.

Цінові пропозиції приймаються за адресою:

Україна 01004, місто Київ, вул. Пушкінська буд. 30.

або на електронну пошту zakaz@redcross.org.ua

до 18.00 год. 24.04.2020 року.

Методика обрання переможця конкурсу (процедури місцевої закупівлі). Спочатку серед поданих цінових пропозицій Тендерним комітетом відбираються пропозиції, які відповідають технічним, кваліфікаційним та іншим вимогам до предмета закупівлі та постачальника, які містяться у цьому Запиті. З відібраних цінових пропозицій Комітетом обирається пропозиція з найнижчою ціною та постачальник/виконавець, який подав таку цінову пропозицію, оголошується переможцем процедури місцевої закупівлі.

Визначення переможця даної процедури закупівлі відбудеться, протягом 3 робочих днів з дати розгляду цінових пропозицій. Результати процедури закупівлі буде повідомлено всім учасникам не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дати прийняття рішення про визначення переможця шляхом надсилання відповідних повідомлень всім учасникам місцевої закупівлі електронною поштою.

Укладання договору: Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та пропозиції учасника-переможця. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту цінової пропозиції переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі. Зміни до договору про закупівлю оформлюються в такій самій формі, що й договір про закупівлю, а саме у письмовій формі шляхом укладення додаткової угоди до договору. У разі відмови переможця від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації, замовник відхиляє цінову пропозицію такого учасника та визначає переможця серед тих учасників, строк дії цінової пропозиції яких ще не минув.

Голова тендерного комітету							І.С. Кириленко

Додаток 1

Форма пропозиції, яка подається Учасником на фірмовому бланку.

Учасник не повинен відступати від даної форми

пропозиція

(Назва Учасника), надає свою пропозицію щодо участі у закупівлі комп’ютерного обладнання та приладдя (різне)

(заповнити таблицю)

| Відомості про підприємство | Повне найменування учасника – суб’єкта господарювання |
| --- | --- |
|  | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків |
|  | Реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів, e-mail, розрахунковий рахунок) |
| Вартість пропозиції | Учасник вказує загальну вартість предмету закупівлі в гривнях цифрами та прописом без ПДВ та з урахуванням ПДВ (якщо таке застосовується). |
| Термін поставки товару | ______ 2020 року |
| Відомості про особу (осіб), які уповноважені представляти інтереси Учасника | (Прізвище, ім’я, по батькові, посада, контактний телефон). |

# ВАРТІСТЬ ПРОПОЗИЦІЇ

# (заповнити таблицю)

| № | Найменування товару | Кількість | Ціна за одиницю (з врахуванням відповідного до системи оподаткування податку) грн. | Всього грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Апарат для штучної вентиляції легенів Загальні вимоги: 1.Товар та комплектація, запропонований учасником, повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.(надати документальне підтвердження) Навчання спеціалістів пусконалагоджувальні роботи, гарантійне та після гарантійне обслуговування приладу повинно виконуватись працівником(ами) відповідної кваліфікації,відповідних знань, навичок, допусків, тощо ( надати документальне підтвердження від виробника. Обладнання має бути введено в експлуатацію кваліфікованими працівником Постачальника. Характеристики: Сенсорний TFT монітор 15"; Режими вентиляції: PACV, PSIMV, VACV, VSIMV, SPONT, вентиляція апное, O2Stream – інтенсивна киснева терапія із застосуванням назальних канюль, PRVC, Bi-рівень / APRV, ASV / AutoVent – допомогає у відлучені пацієнта від апарата ШВЛ / Volume target ventilation, PSV. Додаткові режими: SpO2 / ETCO2/ HELIOX/ NITRIC OXIDE, HFOV, TCPL, EPM Вага пацієнта: від 300г. до 150 кг. (Апарат розрахований як для дорослих, так і для новонароджених) Запис трендів: 72 год. Параметри: 20-2500 мл Тиск на вдиху Pinsp: 5 - 99 мбар (смH2O) Підтримка тиском на вдихі: 0 - 60 (cmH2O) Частота дихання RR : від 0 до 150 вдихів/хв.. Час паузи: 0,2 – 2 сек. Тригер потоку (Flow): 0,2-20 л/хв.; Час наростання вдиху: 0,1 – 0,5 сек. Межа тиску на вдиху: від 1 до 100 cmH2O; i-PAP (t-Bilevel) від 3 до 45 cmH2O e-PAP (t-Bilevel) від 0 до 42 cmH2O ASV / AutoVent (% об’єм/хв) від 70 до 300% Тривалість вдиху: від 0.2 до 9.9 сек. PEEP/CPAP: від 0 до 50 cmH2O FIO2%: 21 – 100 Ввімкнення тригеру інгаляції (En-sense): від 10 до 80% заданого дихального об’єму; Чутливість тригеру видоху (Ex-trig): від 10 до 80% від часу видоху; Піковий тиск на вдиху: 180 л/хв Чутливість тригера: 0,2 – 20 cmH2O Сигналізації: Збій в подачі кисню/повітря; Забиття трубки; Збій енергопостачання; Занизький/зависокий рівень О2; Вага апарату: 57 кг. (враховуючи монітор та візок) Розміри: 48х57х145 см. Необхідна температура для роботи: від 10 до 40 ℃ Температура для зберігання: від -15 до 50 ℃ Мови: Російська, Англійська, Німецька, Китайська, Італійська, Турецька, Польська, Іспанська. Моніторинг за показниками: Значення тиску Показники об'єм/потік Показники часу Петлi – PV, VF, PF Налаштування параметрів сигналізації: Високий дихальний об’єм: OFF, 5 - 2500 ml Низький дихальний об’єм: 0 - 2500 ml Високий хвилинний об’єм: 0.1 - 50 л/хв Низький хвилинний об’єм: 0.0 - 49.9 л/хв Висока частота дихання: 3 - 180 вдих/хв Низька частота дихання: 2 - 179 вдих/хв Високий піковий об’єм в дих. шляхах: 1 - 120 cmH20 Низький піковий об’єм в дих. шляхах: 0 -119 cmH20 Високий О2: OFF, 1 - 100 % Низький О2: 0 - 100 % Витік апное: 2-60 сек. | 3 |  |  |
| 2 | Монітор пацієнта Загальні вимоги: 1.Товар та комплектація, запропонований учасником, повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.(надати документальне підтвердження) Обладнання має бути введено в експлуатацію кваліфікованими працівниками Постачальника. 1.Дисплей: PG S50: 12,1 ”/ кольоровий TFT LCD Роздільна здатність: 800 X 600 пікселів 2.Акумулятор: Тип: літієвий акумулятор, 11,1 В / 4,0 Ач Час роботи при звичайному використанні та повній зарядці: ≥210хвилин 3.Блок живлення: Напруга живлення: 100-240В 50 / 60Гц Клас безпеки: I категорія 4.Розмір і вага: Розмір: 318мм264мм152мм Вага: ≤4,5 кг Стандартні модульні слоти: 2 5.Реєстратор (опція): Метод: масив теплових точок Ширина паперу: 50 мм (1,97 дюйма) Довжина паперу: 15м Швидкість паперу: 12,5 / 25/50 (мм / с) Сліди: максимум 3 треки Спосіб запису: запис у режимі реального часу, періодичний запис, запис тривоги 6.Пристрій введення: Сенсорний екран: стандартна конфігурація. Ручка: стандартна конфігурація Підтримка введення мишкою Підтримка вводу клавіатурою 7.Сигналізація: Рівень: низький, середній та високий Показання: слуховий та візуальний Фізіологічний сигнал тривоги пацієнта: жовтий & червоний Обладнання технічної сигналізації світлого кольору: синій Підтримує тон висоти та багаторівневу гучність 8.Виходи системи та розширення інтерфейсу: Мережа Ethernet: 1 стандартна розетка RJ45 Вихід дефібриляції: 1 роз'єм BNC Медсестра: 1 роз'єм RJ11 Вихід відео: 1 VGA-порт Порт USB 1.1 порт: 2 Карта пам'яті SD: 2G (опція) Аналоговий вихід (ЕКГ або IBP): опція 9.Тенденція та перегляд: Тенденція: 168 годин мінімальна роздільна здатність - 1 хв (зберігати, коли живлення вимкнеться) Тенденція високої роздільної здатності: 2 години мінімальна роздільна здатність - 5с Огляд вимірювань NIBP: 1000 груп подія ARR: 128 груп події ARR та пов'язана з ними форма хвилі Події тривоги: 128 груп параметрів сигналу тривоги та пов’язаної форми хвилі параметрів у момент тривоги Повна форма розкриття інформації: 96 годин для 3 хвильових форм (з 4G SD-карткою) 10.Навколишнє середовище: Робоча температура: 0 ~ + 40 ° C Температура зберігання: від -20 ° C до + 50 ° C Робоча вологість повітря: від 15% до 85% (без конденсації) Вологість зберігання: від 10% до 93% (без конденсації); Робочий атмосферний тиск: 860hPa до 1060hPa Атмосферний тиск на зберіганні: 500hPa до 1060hPa Безпека: IEC60601-1 затверджено, маркування CE відповідно до MDD93 / 42 / ЄЕС 11.Стандартний комплект поставки: -Головний блок: -PG S50: 12.1 ”TFT-LCD-дисплей -2 стандартних слота модуля -Сенсорний екран -1 Розетка для вбудованої мережі Rj45 -1 вихід дефібриляції -1 Розетка для виклику медсестри -1 VGA порт -2 порти USB 1.1 -Миша та клавіатура, сумісні з USB -Літієвий акумулятор -11.1V / 4.0AX -Інші опції: зовнішній дисплей, бездротовий Lan, розширена карта пам'яті, аналоговий вихід (ЕКГ або IBP), 3-х канальний тепловий рекордер, рухома підставка, настінне кріплення. | 14 |  |  |
| 3 | Аналізатор електролітів та газів крові Загальні вимоги: 1.Товар та комплектація, запропонований учасником, повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.(надати документальне підтвердження) 2. Обладнання повинно бути новим, таким, що не перебувало в експлуатації. Рік виготовлення не раніше 2020 року. 3.Навчання спеціалістів пусконалагоджувальні роботи, гарантійне та після гарантійне обслуговування приладу повинно виконуватись працівником(ами) відповідної кваліфікації,відповідних знань, навичок, допусків, тощо ( надати документальне підтвердження від виробника. Технічні характеристики: Типи зразку: кров (сироватка, плазма, цільна кров), сеча, спинномозкова рідина. Калібрування: - Автоматичне системне, перед початком роботи приладу та ручне під час роботи. - Можливість встановлення часу для додаткового автоматичного калібрування ISE та CO2 окремо. - Можливість автоматичного калібрування та зміни нахилу електродів. - Можливість використання одно-точкового та двох-точкового матеріалу для калібрування показників. - Зміна фактору калібрування для кожного показника окремо. - Повідомлення о помилці під час калібрування та визначення нахилу електродів. Контроль якості: 3 рівня контролю якості, окрема база даних контролю якості. Об’єм зразку в діапазоні, не гірше від 100 до 150 мкл Наявність ротору автоматичної подачі зразків, не менше 31 позиції. Можливість використання одноразових епендорфів та чаш для зразків Hitachi. Пам’ять приладу: - Не менш 10 000 результатів пацієнтів та автоматичне оновлення (перезапис). - Встановлення № зразка пацієнта перед початком тестування - Можливість перегляду записів тестування, даних контролю якості. - Можливість друку результатів з пам’яті Вивід інформації та друк: На дисплей приладу, друкування та можливість інтеграції в лабораторну інформаційну систему (ЛІС) (порт RS-232). Наявність Bluethooth. Вбудований термопринтер. Можливість відключення друкування нормальних меж показників, друкування додаткових параметрів тестування, вимкнення друкування. Досліджувані параметри: K+, Na+, Cl-, Ca2+, pH , TCO2 Розрахункові параметри: nCa2+, TCa2+, AG Можливість перегляду залишку реагентів та кількості виконаних тестів. Продуктивність: не менше 50 тестів/годину. Розміри приладу: 432*296*453(мм) Ротор автоматичної подачі зразків: 218*35 (мм) | 5 |  |  |
|  | 4.Аналізатор крові / рН / електролітів / метаболітів аналізатор cobas b 221 або еквівалент Загальні вимоги: 1.Товар та комплектація, запропонований учасником, повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.(надати документальне підтвердження) 2. Обладнання повинно бути новим, таким, що не перебувало в експлуатації. Рік виготовлення не раніше 2019 року. 3.Навчання спеціалістів пусконалагоджувальні роботи, гарантійне та після гарантійне обслуговування приладу повинно виконуватись працівником(ами) відповідної кваліфікації,відповідних знань, навичок, допусків, тощо ( надати документальне підтвердження від виробника. Технічні характеристики: 1.Система: Аналізатор електролітів, газів крові, гемоглобіну та сатурації кисню 2. Технологія: - Іонселективні електроди - Іон селективна потенціометрія 3.Тип проби: - цілісна кров, - сироватка, - плазма, - діалізні розчини - водні контрольні матеріали. 4.Контейнери для проб: -капіляр, шприц, мікросемплер 5.Час на одне дослідження: -не більше 120 секунд. 6.Продуктивність: Не менше 27 проб/год 7.Параметри, які вимірюються: - Na+ - 20-250 ммоль/л - K+ - 0,2-20,0 ммоль/л - Ca++ - 0,1-4,0 ммоль/л - Cl- - 20 -250 ммоль/л -pH - 6-8 -PCO2 - 4 -200 mmHg -PO2 - 0-800 mmHg - Hct – 10-80 % -tHb - 3-25 g/¦dl SO2 – 0-100 % Глюкоза 0,5-40 ммоль/л Лактат 0,2-20 ммоль/л Азот сечовини крові 0,5-30 ммоль/л 8.Параметри, які вираховуються: H+, сHCO3-, ctCO2(P), FO2Hb, BE, SO2, BEecf, BB, pHst, cHCO3-st,PAO2, nCa2+, Qs/Qt, P50, SO2(c), AaDO2, a/AO2, avDO2,AG, PAO2t, Hct (c), RIt, pHt, PCO2t,H+t, AaDO2t, Shunt, RI, MCHC,a/AO2t, BO2, BEact , AaDO2t , PAO2t осмолялність, швидкість виділення кисню, хвилинний об’єм серця (Qt), індекс P/F. 9.Калібрування: -автоматичне 1- та 2-ох точкове калібрування (інтервали програмуються) 10.Вивід інформації: -вбудований плаский кольоровий сенсорний TFT-LCD - вбудований термопринтер - можливість інтеграції в лабораторну комп’ютерну мережу 11.Сканер штрих-коду: Портативний сканер 12. Зручність експлуатації та обслуговування: - електроди, що не потребують обслуговування - автоматичне інформування оператора про залишкову кількість реагентів - обслуговування виключно у вигляді щоденної автоматизованої промивки. Додаткові комплектуючі: Джерело безперебійного живлення потужністю не менш ніж 1100 ВА. Набір реагентів і стартових матеріалів для запуску: - Розчин для промивки /S1 RINSE SOLUTION - 2 шт. - Розчин для промивки /S2 FLUID PACK – 3 шт. - Розчин S3 Fluid Pack A – 3 шт. - Контейнер для відходів Roche OMNI C – 1шт. - Контрольний розчин PLUS B, рівень 1 – 1 шт. - Контрольний розчин PLUS B, рівень 2 – 1 шт. - Контрольний розчин PLUS B, рівень 3 - 1 шт. - Калібратор Hb-Calibrator – 1 шт. - Електрод Chloride Electrode – 1 шт. - Електрод Sodium Electrode – 1 шт. - Електрод Potassium Electrodе – 1шт. - Електрод Calcium Electrode – 1 шт. - Електрод PCO2 Electrode – 1 шт. - Електрод PO2 Electrode – 1 шт. - Електрод pH Electrode – 1 шт. - Референсний мікроелектрод – 3 шт. - Електрод Micro Electrode Dummy – 2 шт. - Електрод SENSOR CONTACT (SCON) – 2 шт. - Сенсор для визначення глюкози, лактату, сечовини – 3 шт. - PRINTER PAPER OMNI/cobas b 221 (6 PCS) – 1 шт. - Депротеїнізатор Roche OMNI C, Roche OMNI S – 1 шт. - Уловлювач згустків – 1 шт. - CLEANING KIT FOR CL-ELECTRODЕ – 1 шт. - Адаптер для ампул – 1 шт. - Капілярні трубки (200 мкл) – 1 шт. - Заглушки для капілярів 500 шт. – 1шт. - Адаптер для капілярних трубок – 1 шт. - Ключ для флаконів - шт. - Зовнiшня клавiатура англiйська cobas b 221 – 1 шт. - Компелкт для виключення аналізаторів cobas b 121/221 – 1 шт. - Референсний контакт OMNI/cobas b 221 – 1 шт. - Заповнювальний порт cobas b 221 – 1 шт. | 1 |  |  |
|  | 5.Біохімічний автоматичний аналізатор метаболічного профілю IVD, стаціонарний) / Біохімічний аналізатор cobas с 111 або еквівалент Загальні вимоги: 1.Товар та комплектація, запропонований учасником, повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.(надати документальне підтвердження) 2. Обладнання повинно бути новим, таким, що не перебувало в експлуатації. Рік виготовлення не раніше 2019 року. 3.Навчання спеціалістів пусконалагоджувальні роботи, гарантійне та після гарантійне обслуговування приладу повинно виконуватись працівником(ами) відповідної кваліфікації,відповідних знань, навичок, допусків, тощо ( надати документальне підтвердження від виробника. Технічні характеристики: Система: Автоматизована система довільного доступу для біохімічних досліджень 2. Пропускна здатність: - 60-85 фотометричних тестів/год. -60-100 тестів/год. в змішаному режимі (з підключенням ISE модулю) 3. Типи зразків : - Сироватка, плазма, сеча, цільна кров (HbA1c) 4.Завантаження зразків: - Завантаження первинних та вторинних пробірок в 8 позицій для зразків 5. Пріоритет для STAT зразків: - Можливість додавання проби без зупинки аналізатора 6. Час до першого результату : - 5-10 хв. для фотометричних вимірювань 7. Типи контейнерів для зразків: - Первинні пробірки 5-10 мл.; 16x100, 16x75, 13x100, 13x75. - Пробірки з основою (для зразків) 2.5 мл - Мікропробірки з основою 1,5 мл. - Пробірки з основою, сумісні з первинними пробірками 16x75 мм. - Пробірки з фальшивим дном 8. Мінімальний об’єм зразка: - Первинні пробірки 500 мкл. - Пробірки з основою (для зразків) 75 мкл. - Мікропробірки з основою 50 мкл. 2-16,5 мкл/тест (з кроком 0,25 мкл) 9. Розведення: - 1,2-100 разів 10. Фотометр: - 12 довжин хвиль 340-659 нм., 20 Вт галогенові лампа, - монохроматичні - біхроматичні дослідження 11. Принципи вимірювання: - Абсорбційна фотометрія (ферменти, субстрати, специфічні білки) 12. Реагенти: - Флакони для реагентів с 2D штрих-кодом - 27 позицій для реагентів - Можливість одночасного використання до 8 реагентних дисків - Об’єм реагента 4-150 мкл/тест - Охолодження реагентів (8±2 °С) 13. Реакційні елементи: - Одноразові мікрокювети 14. Інтерфейс: - Кольоровий сенсорний екран - Вбудований принтер - USB, RS-232 - Підключення до ЛІС - Вбудовані пристрої безпеки 15. Детектори рівня: - Детектор дна пробірки - Контроль чистоти кювет - Виявлення наявності згустків 16. Вимоги до водопостачання: - Деіонізована вода, - До 2 літрів на день Додаткові комплектуючі: Джерело безперебійного живлення потужністю не менш ніж 1100 ВА. Набір реагентів і стартових матеріалів для запуску: - Тест для кількісного визначення лужної фосфатази (4 x 50 тестів) - 21 шт. - Тест для кількісного визначення аланінамінотрансферази (АЛТ) (4x100 тестів) – 11шт. - Тест для кількісного визначення альфа-амілази (200 тестів) – 21шт. - Тест для визначення АСТ AST/GOT (400 тестів) -11 шт. - Тест для кількісного визначення прямого білірубіну (2 x 50 тестів)– 42 шт. - Тест для кількісного визначення загального вмісту білірубіну (4 x 100 тестів) – 11 шт. - Тест для кількісного визначення кальцію (4 x 100 тестів) – 11 шт. - Тест для кількісного визначення холестеролу (4 x 100 тестів) - 11 шт. - Тест для кількісного визначення креатинину (400 тестів) – 11 шт. - Тест для кількісного визначення глюкози (4x100 тестів) - 11шт. - Тест для кількісного визначення загального вмісту білку (4 x 100) - 11шт. - Тест для кількісного визначення сечовини/азоту сечовини (4 x 100) – 11 шт. - Тест для кількісного визначення сечової кислоти (4 x 100) – 11 шт. - Розчиник NaCl 9% 4x 12 мл. – 1 шт. - Калібратор для автоматичних систем Cfas 12 x 3 м – 1 шт. - Набір контрольних сироваток 1 – 1 шт. - Набір контрольних сироваток 2 - 1 шт. - Очищувач , основний 4 x 21 мл - 2 шт. - Розчин для очищення зразка і проб реагенту та системи для внутрішньовенних інфузій – 4 шт. - Мікро Кюветки - 32 шт. - Пробірка для зразків – 11 шт. - Тест для визначення похибки та точності дозування зразку та реагенту – 1 шт. - Активатор 9x 12 мл – 1 шт. - Депротеінізатор 2x 11 мл. – 1 шт. | 1 |  |  |

Примітка: вартість одиниці продукції та загальну вартість пропозиції потрібно заповнювати у гривнях, зазначаючи цифрове значення, яке має не більше двох знаків після коми.

Вартість пропозиції учасника включає доставку готової продукції. По позиціям 1-3, доставка по обласним центрам України, точна інформація буде повідомлена додатково. По позиціям 4 та 5, доставка в м.Бровари, Київська обл.

Ознайомившись з документацією ми маємо можливість і погоджуємось забезпечити товарами відповідної якості, в необхідній кількості та в установлені замовником строки за умови ___% передплати.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі надані пропозиції, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

Посада, прізвище, ініціали,

підпис уповноваженої особи

підприємства/фізичної особи,                                                 _____________(___________)

завірені печаткою (у разі наявності).                                                    	           мп